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	招标包组号
	招标目录序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	单价预算限价（元）
	备注

	A包
	1
	青光眼引流阀
	内径 ≥0.305 mm，外径≥ 0.635 mm，长度 ≥25 mm。
阀体/引流盘：表面积≥ 184 mm²，长≥ 16 mm x 宽≥13 mm，厚≥ 0.9 mm。
重量：≥ 0.11 g。
引流阀压力与流量:
开放关闭压力值: 8-12 mmHg
流量：≥12 µL/min。
主体材料：医用级硅橡胶
灭菌方式：伽马射线灭菌，一次性使用。
	片
	4800
	

	B包
	2
	受水器
	1、薄膜袋独立包装
2、采用食用级硅胶
3、光滑柔顺有弹性
4、可耐120°C 高温
5、长宽高：≥14*8*7（cm）
6、分为有孔和无孔两款
	个
	1.45
	

	C包
	3
	心电图纸
	尺寸：50mmX20m至215mm X 30m适合各种急救设备打印机可选
80mmX70mmX200P至210mmX300mmX200P适合各型号心电图机
	卷
	63.4
	

	
	4
	血压袖套
	1. 结构：由外层布套、内置气囊、充气导管、快速接头、魔术贴组成；气囊与导管连接牢固，无漏气。
2.气密性：气囊充气至 250mmHg，静置 1 分钟压降≤2mmHg；充气至 300mmHg 保持一段时间无破裂；泄压顺畅，250mmHg 降至 15mmHg 时间≤4 秒。
3. 布套材质：外层为耐磨尼龙 / PU 面料，耐反复酒精擦拭消毒，不易起球、分层；魔术贴反复撕拉不易失效，缝合牢固。
4. 气囊材质：医用 PVC/TPU，弹性稳定，长期使用不易硬化开裂；无异味。
5. 尺寸与适用臂围：
成人标准：气囊约 13cm×30cm，上臂围 22～32cm
 儿童袖带：气囊约 8cm×19cm，上臂围 12～18cm
6. 导管：单管 / 双管（按你设备要求写），医用软管，柔韧抗弯折，不易老化；接头密封可靠，插拔方便，不漏气。
7. 标识：袖带本体印刷**适用臂围范围、型号、注册证号、生产厂家**，方便临床快速选用。
8. 临床性能：袖带尺寸设计满足无创血压测量原理，保证血压测量准确，不会因袖带导致测量偏差。
9. 清洁消毒：表面可使用 75% 医用酒精、含氯消毒剂擦拭，可重复使用。
	只
	162
	

	
	5
	听诊器
	1. 听头类型：双面听头（膜型 + 钟型），膜型用于高频心音、呼吸音；钟型用于低频杂音。
2. 听头材质：不锈钢 / 铜质，表面抛光防锈、防冷感处理；膜片直径≥44mm，钟腔直径≥30mm。
3. 传音导管：双腔独立导音管，医用级 PVC / 硅胶，不含天然乳胶；导管长度 50～56cm，传音密闭，不易硬化开裂。
4. 耳挂（耳环）：金属弹簧支架，角度符合人体工学；两耳塞拉开 140mm 时弹力 1.4N～5.0N，弹性稳定，反复拉伸不易永久变形。
5. 耳塞：柔软医用硅胶耳塞，密封性好，大小可更换（标配大、小 2 组耳塞），佩戴舒适隔音。
6. 声学性能：传音清晰，信噪比良好；膜型适配高频、钟型拾取低频，听诊心音、呼吸音、血管杂音清晰。
7. 重量：整机轻便，≤220g，长时间使用不易疲劳。
8. 消毒：表面可使用医用酒精擦拭消毒，耐常规医用消毒剂。
	套
	98
	

	
	6
	血压计
	1.语音功能
2.供电方式：Type-c数据线
3.蓝牙/WiFi/4G连接可选
4.记忆值2x99组记忆
5.臂带自检
6.三次测量平均值
7.误动作提示
8.不规则脉波提示
9.时间日期显示
10.Type-c数据线
	个
	800
	

	
	7
	医用红外体温计
	测量额温，测量耳温，测量物温，一键测量高温提示背光显示，蜂鸣提示，19组记忆值。
	个
	160
	

	
	8
	紫外线消毒车
	1．辐射照度:3>170uw/cm(60W)>180uw/cm(80W)>200uw/cm(100W)
2．折合后离地高度:900mm
3．灯臂调节角度:0°-180
4．灯管长度:H450MM/H550MM/H730MM5)适用灯管功率:60W/80W/100W
6．适用面积:10-100M
7．紫外线辐射峰值波长为253.7nm/253.7nm+185nm
8．输入功率:60VA/80VA/100VA
9．安全分类:属于1类B型普通设备
10．消毒车的紫外线杀菌灯管应具有良好的启动特性，在220V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃
11、产品尺寸:285*235*900MM
	台
	378
	

	
	9
	紫外线杀菌灯
	适配消毒车等，功率≥30W,管径19/25mm,长度894，电流370MA,,灯头G13
	根
	70.2
	

	
	10
	轮椅
	1、承重:100KG
2、材 质: 镀锌钢管、牛津布
3. 侧面全椅长94.5CM,坐宽46CM，侧面坐椅长40CM, 坐高50CM, 正面全椅宽62.5, 背垫高46CM, 整个轮椅高88CM,重量约16KG，折叠后尺寸宽度27CM
	个
		864
	

	
	11
	氧气袋
	30L:650*400mm，42L:760*500mm，爆破压力不小于16kPA，工作压力10.6kPA
	只
	100
	

	D包
	12
	艾叶精油
	1000ml，无异味，能提供产品标准GB/T29990证明
	瓶
	220
	

	
	13
	无纺布过滤袋
	食品级无纺布，无异味，抽绳拉线封口结构，符合食品级无纺布过滤袋的GB4806.7-2023检测标准
	个
	0.5
	

	
	14
	艾柱
	艾绒揉搓而成， 燃烧充分，无异味
	盒
	45
	

	
	15
	火龙罐
	A型100*65mm、B型110*120mm、C型65*60mm
	个
	400
	

	
	16
	眼灸装置
	双筒防烫型,支撑面部，有艾条装置网槽，每副最少匹配2对核桃壳
	个
	38
	

	
	17
	中草药喷雾器
	符合国家3C认证， 喷头可360度旋转，恒温喷雾45度，可填充药包进行蒸煮，符合GB4706.15-2008标准
	台
	180
	

	E包
	18
	投射灯泡
	1.光源类型为卤素灯
2.额定电压为12V
3.额定功率为30W
4.额定寿命为≥50H
	个
	1253
	设备名称：手术显微镜           
设备品牌：蔡司    设备型号：Lumera 700

	
	19
	显微镜卤素灯
	1. 光源类型为卤素灯
2. 额定电压为12V
3. 额定功率为30W
4. 额定寿命为≥50H
	个
	332
	

	
	20
	显微镜氙灯
	1.光源类型为氙灯
2.额定功率为180W
3.额定寿命为≥500H
	个
	7200
	

	
	21
	显微镜手柄消毒外壳
	1.材质为软质
2.可重复消毒，最多消毒次数为250次
使用寿命≥2年
	包
	1632
	

	
	22
	消毒帽
	1.材质为软质，直径为22mm
2.可重复消毒，最多消毒次数为250次
3.使用寿命≥2年
	包
	685
	

	F包
	23
	检眼镜
	1.光阑 ：大光阑、小光阑、裂隙、中心网格片、无赤滤片
2.屈光度补偿： -35D～+20D，共24种屈光度
3.照明光源： 6V/5W，卤钨灯泡
4.电源： AC220V/50Hz
	套
	1100
	

	
	24
	眼罩
	透明，表面边缘须有孔，用于眼科手术后防护
	只
	1.2
	

	
	25
	验光镜片箱
	1、塑料边框， 皮箱包装， 26mm 通光大孔径，外径 38mm
2、测量范围：球镜 0.12-20.00DS 柱镜 0.12-6.00DC 棱镜 0.5-8.0
	箱
	1450
	

	
	26
	带状光检影镜
	1.工作距离： 1000mm
2.聚焦： 500mm
3.带状图像宽度： ≤1.5mm
4.光带可旋转： 360°
5.照明光源： 3V/2W，卤钨灯泡
6.电源： AC220V/50Hz
	套
	980
	

	
	27
	试镜架
	瞳距52mm、54mm、56mm、58mm、60mm、62mm、64mmn、66mm、68mm、70mm及其它各规格
	副
	85
	



