- 医用耗材清单

| 招标包组号 | 招标目录序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价预算限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 1 | 青光眼引流阀 | 内径 ≥0.305 mm，外径≥ 0.635 mm，长度 ≥25 mm。 阀体/引流盘：表面积≥ 184 mm²，长≥ 16 mm x 宽≥13 mm，厚≥ 0.9 mm。 重量：≥ 0.11 g。 引流阀压力与流量: 开放关闭压力值: 8-12 mmHg 流量：≥12 µL/min。 主体材料：医用级硅橡胶 灭菌方式：伽马射线灭菌，一次性使用。 | 片 | 4800 |  |
| B包 | 2 | 受水器 | 1、薄膜袋独立包装 2、采用食用级硅胶 3、光滑柔顺有弹性 4、可耐120°C 高温 5、长宽高：≥14*8*7（cm） 6、分为有孔和无孔两款 | 个 | 1.45 |  |
| C包 | 3 | 心电图纸 | 尺寸：50mmX20m至215mm X 30m适合各种急救设备打印机可选 80mmX70mmX200P至210mmX300mmX200P适合各型号心电图机 | 卷 | 63.4 |  |
|  | 4 | 血压袖套 | 1. 结构：由外层布套、内置气囊、充气导管、快速接头、魔术贴组成；气囊与导管连接牢固，无漏气。 2.气密性：气囊充气至 250mmHg，静置 1 分钟压降≤2mmHg；充气至 300mmHg 保持一段时间无破裂；泄压顺畅，250mmHg 降至 15mmHg 时间≤4 秒。 3. 布套材质：外层为耐磨尼龙 / PU 面料，耐反复酒精擦拭消毒，不易起球、分层；魔术贴反复撕拉不易失效，缝合牢固。 4. 气囊材质：医用 PVC/TPU，弹性稳定，长期使用不易硬化开裂；无异味。 5. 尺寸与适用臂围： 成人标准：气囊约 13cm×30cm，上臂围 22～32cm 儿童袖带：气囊约 8cm×19cm，上臂围 12～18cm 6. 导管：单管 / 双管（按你设备要求写），医用软管，柔韧抗弯折，不易老化；接头密封可靠，插拔方便，不漏气。 7. 标识：袖带本体印刷**适用臂围范围、型号、注册证号、生产厂家**，方便临床快速选用。 8. 临床性能：袖带尺寸设计满足无创血压测量原理，保证血压测量准确，不会因袖带导致测量偏差。 9. 清洁消毒：表面可使用 75% 医用酒精、含氯消毒剂擦拭，可重复使用。 | 只 | 162 |  |
|  | 5 | 听诊器 | 1. 听头类型：双面听头（膜型 + 钟型），膜型用于高频心音、呼吸音；钟型用于低频杂音。 2. 听头材质：不锈钢 / 铜质，表面抛光防锈、防冷感处理；膜片直径≥44mm，钟腔直径≥30mm。 3. 传音导管：双腔独立导音管，医用级 PVC / 硅胶，不含天然乳胶；导管长度 50～56cm，传音密闭，不易硬化开裂。 4. 耳挂（耳环）：金属弹簧支架，角度符合人体工学；两耳塞拉开 140mm 时弹力 1.4N～5.0N，弹性稳定，反复拉伸不易永久变形。 5. 耳塞：柔软医用硅胶耳塞，密封性好，大小可更换（标配大、小 2 组耳塞），佩戴舒适隔音。 6. 声学性能：传音清晰，信噪比良好；膜型适配高频、钟型拾取低频，听诊心音、呼吸音、血管杂音清晰。 7. 重量：整机轻便，≤220g，长时间使用不易疲劳。 8. 消毒：表面可使用医用酒精擦拭消毒，耐常规医用消毒剂。 | 套 | 98 |  |
|  | 6 | 血压计 | 1.语音功能 2.供电方式：Type-c数据线 3.蓝牙/WiFi/4G连接可选 4.记忆值2x99组记忆 5.臂带自检 6.三次测量平均值 7.误动作提示 8.不规则脉波提示 9.时间日期显示 10.Type-c数据线 | 个 | 800 |  |
|  | 7 | 医用红外体温计 | 测量额温，测量耳温，测量物温，一键测量高温提示背光显示，蜂鸣提示，19组记忆值。 | 个 | 160 |  |
|  | 8 | 紫外线消毒车 | 1．辐射照度:3>170uw/cm(60W)>180uw/cm(80W)>200uw/cm(100W) 2．折合后离地高度:900mm 3．灯臂调节角度:0°-180 4．灯管长度:H450MM/H550MM/H730MM5)适用灯管功率:60W/80W/100W 6．适用面积:10-100M 7．紫外线辐射峰值波长为253.7nm/253.7nm+185nm 8．输入功率:60VA/80VA/100VA 9．安全分类:属于1类B型普通设备 10．消毒车的紫外线杀菌灯管应具有良好的启动特性，在220V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃 11、产品尺寸:285*235*900MM | 台 | 378 |  |
|  | 9 | 紫外线杀菌灯 | 适配消毒车等，功率≥30W,管径19/25mm,长度894，电流370MA,,灯头G13 | 根 | 70.2 |  |
|  | 10 | 轮椅 | 1、承重:100KG 2、材 质: 镀锌钢管、牛津布 3. 侧面全椅长94.5CM,坐宽46CM，侧面坐椅长40CM, 坐高50CM, 正面全椅宽62.5, 背垫高46CM, 整个轮椅高88CM,重量约16KG，折叠后尺寸宽度27CM | 个 | 864 |  |
|  | 11 | 氧气袋 | 30L:650*400mm，42L:760*500mm，爆破压力不小于16kPA，工作压力10.6kPA | 只 | 100 |  |
| D包 | 12 | 艾叶精油 | 1000ml，无异味，能提供产品标准GB/T29990证明 | 瓶 | 220 |  |
|  | 13 | 无纺布过滤袋 | 食品级无纺布，无异味，抽绳拉线封口结构，符合食品级无纺布过滤袋的GB4806.7-2023检测标准 | 个 | 0.5 |  |
|  | 14 | 艾柱 | 艾绒揉搓而成， 燃烧充分，无异味 | 盒 | 45 |  |
|  | 15 | 火龙罐 | A型100*65mm、B型110*120mm、C型65*60mm | 个 | 400 |  |
|  | 16 | 眼灸装置 | 双筒防烫型,支撑面部，有艾条装置网槽，每副最少匹配2对核桃壳 | 个 | 38 |  |
|  | 17 | 中草药喷雾器 | 符合国家3C认证， 喷头可360度旋转，恒温喷雾45度，可填充药包进行蒸煮，符合GB4706.15-2008标准 | 台 | 180 |  |
| E包 | 18 | 投射灯泡 | 1.光源类型为卤素灯 - 2.额定电压为12V 3.额定功率为30W 4.额定寿命为≥50H | 个 | 1253 | 设备名称：手术显微镜 设备品牌：蔡司 设备型号：Lumera 700 |
|  | 19 | 显微镜卤素灯 | - 光源类型为卤素灯 - 额定电压为12V - 额定功率为30W - 额定寿命为≥50H | 个 | 332 |  |
|  | 20 | 显微镜氙灯 | 1.光源类型为氙灯 - 2.额定功率为180W - 3.额定寿命为≥500H | 个 | 7200 |  |
|  | 21 | 显微镜手柄消毒外壳 | 1.材质为软质 2.可重复消毒，最多消毒次数为250次 使用寿命≥2年 | 包 | 1632 |  |
|  | 22 | 消毒帽 | 1.材质为软质，直径为22mm 2.可重复消毒，最多消毒次数为250次 3.使用寿命≥2年 | 包 | 685 |  |
| F包 | 23 | 检眼镜 | 1.光阑 ：大光阑、小光阑、裂隙、中心网格片、无赤滤片 2.屈光度补偿： -35D～+20D，共24种屈光度 3.照明光源： 6V/5W，卤钨灯泡 4.电源： AC220V/50Hz | 套 | 1100 |  |
|  | 24 | 眼罩 | 透明，表面边缘须有孔，用于眼科手术后防护 | 只 | 1.2 |  |
|  | 25 | 验光镜片箱 | 1、塑料边框， 皮箱包装， 26mm 通光大孔径，外径 38mm 2、测量范围：球镜 0.12-20.00DS 柱镜 0.12-6.00DC 棱镜 0.5-8.0 | 箱 | 1450 |  |
|  | 26 | 带状光检影镜 | 1.工作距离： 1000mm 2.聚焦： 500mm 3.带状图像宽度： ≤1.5mm 4.光带可旋转： 360° 5.照明光源： 3V/2W，卤钨灯泡 6.电源： AC220V/50Hz | 套 | 980 |  |
|  | 27 | 试镜架 | 瞳距52mm、54mm、56mm、58mm、60mm、62mm、64mmn、66mm、68mm、70mm及其它各规格 | 副 | 85 |  |